| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку приборов для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв-Т-А»

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка приборов для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв-Т-А».

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: : г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б, Центральный склад.

2.2 Поставка продукции осуществляется (силами и средствами Поставщика) до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора поставки.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.9. Приборы, в том числе импортные, должны быть поверены (с датой поверки с давностью не более 6 месяцев) и занесены в государственный реестр средств измерений РФ

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 3 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Главный метролог ПАО «Россети Сибирь» |  | В.Г. Егорова |
| 2 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления ТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 3 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 4 |  | Главный метролог АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  | Т.А. Чистякова |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию

Прорыв-Т-А

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Предназначен для измерения и регистрации характеристик напряжения, а также временных характеристик и показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А, в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпроводных) электрических сетях и системах электроснабжения с номинальной частотой 50 Гц | Да |  |
| 4.2. | Номинальное фазное действующее значение напряжения 220 В (четырехпроводная схема), номинальное междуфазное действующее значение напряжения 100 В (трехпроводная схема) | Да |  |
| 4.3. | Прибор обеспечивает непрерывное измерение и запоминание ПКЭ в течение, суток, не менее | 30 |  |
| 4.4. | Прибор обеспечивает сохранение измеренных ПКЭ при отключении питания в течение | неограниченного времени |  |
| 4.5. | Электропитание прибора осуществляется напряжением переменного тока в диапазоне | от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц. |  |
| 4.6. | Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока, А, не менее | 250 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Габаритные размеры, диаметр/длина, мм | * |  |
| 5.2. | Масса, не более, кг | * |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +55 |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -40 |  |
| 7. | Комплектность поставки (1 комплект) |  |  |
| 7.1. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии | 1 |  |
| 7.2. | Кабель электропитания | 1 |  |
| 7.3. | Кабель соединительный | 4 |  |
| 7.4. | Зажим типа «крокодил» | 4 |  |
| 7.5. | Клещи токоизмерительные | 4 |  |
| 7.6. | Интерфейсный кабель | 1 |  |
| 7.7. | Руководство по эксплуатации | Да |  |
| 7.8. | Методика поверки | Да |  |
| 7.9. | Паспорт | Да |  |
| 7.10. | Сумка | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 36 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 10 |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | * |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |